UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘESNÉ VÁHY

SÉRIE GF

1. Instalace váhy

- Váhu postavte na stabilní stůl.

- Váhu ustavte do vodo váhy pomocí vyrovnávacích nožiček.

- Zajistěte, aby typ adaptéru byl správný pro Vaše místní napětí a druh zásuvky.

- Napojte adaptér střídavého proudu k váze. Váhu zapněte minimálně 30minut před začátkem provozu. Při tom na misce váhy nesmí nic ležet.

2. Optimální podmínky pro vážení

- Optimální provozní teplota je cca 20°C při relativní vlhkosti cca 50%.

- Váhu nevystavovat přímému slunečnímu záření.

- Neinstalovat v blízkosti topení nebo klimatizačního zařízení.

- Místnost, kde se váha používá, musí být bez prachu.

- Váhu nepoužívejte v blízkosti jiných zařízeních, která produkují magnetické pole.

- Stůl, na kterém se váží, musí být stabilní a nesmí být vystaven žádným otřesům nebo průvanu                   (při častém otevírání dveří nebo oken). Kromě toho musí stát pokud možno vodorovně

- Váhu zapněte minimálně půl hodiny před použitím.

- Používejte pouze originální AČ adapter.

- Váhu před začátkem provozu a při přemisťování na jiné místo zkalibrujte

Váha se nesmí instalovat na místě, kde by mohly být hořlavé nebo žíravé plyny.

2.1. Potřebná opatření při používáni k zabezpečení optimálního výkonu

K tomu, abyste dostali přesné údaje o vážení, je třeba dbát následujících pokynů.

- Odstranit statickou elektřinu z vážených předmětů. Pokud se váží materiál (např. umělá hmota, izolátory atd.), který by mohl mít statický náboj, je tím ovlivněna navážená hodnota. Vlhkost v místnosti by se měla držet nad 45% nebo by se měl použít kryt.

- Tato váha má silný magnet. Proto je třeba dávat pozor při vážení magnetického materiálu. V případě problému použijte spodní hák (dole na váze), aby se materiál dostal mimo dosah působení magnetu. Musí se zajistit, aby mezi váženým materiálem a okolím byl jen malý teplotní rozdíl. Je-li vzorek teplejší (chladnější) než teplota v místnosti, bude vzorek vážit méně (více), než je jeho skutečná hmotnost. Tato chyba vzniká stoupajícím (klesajícím) vzduchem vedle vzorku.

- Vážení provádět rychle, aby se předešlo chybám na základě změn okolních

- podmínek. Nenechávejte na váhu předměty dopadat z výšky, nebo na váhu nepokládejte takové hmotnosti, které převyšují povolený hmotnostní rozsah.

- K mačkání tlačítek nepoužívejte žádné ostré předměty (např. tužku nebo propisovačku); tlačítka tiskněte pouze prsty.

- Před každým vážením stisknout tlačítko RE-ZERO,aby se zabránilo možným chybám.

- Váhu pravidelně kalibrujte, aby se zabránilo možné chybě při vážení.

- Je-li nutná vyšší přesnost, musí se brát v úvahu vliv vztlaku vzduchu.

- Protivánková komora může být po vybalení nabitá statickou elektřinou. Je-li vážení nestabilní, sundejte tuto komoru a použijte k vyčištění antistatický sprej.

2.2. Důležité pokyny k používání váhy

- Zabraňte tomu, aby váha byla vystavena nárazům.

- Váhu nedemontujte. Pokud váha potřebuje opravu nebo údržbu, spojte se prosím S firmou HELAGO

- K čištění váhy nepoužívejte žádná rozpouštědla. Váha by se měla otřít suchým pevným hadříkem nebo hadříkem a teplou vodou, která obsahuje nepatrné množství jemného čistícího přípravku.

- Zabránit pronikání prachu a vody, aby se umožnilo správné vážení. Vnitřní části váhy chránit před rozlitím kapaliny a nadměrným usazováním prachu.

2.3. Napájení proudem

- Pokud je připojen adaptér střídavého proudu, nachází se váha v režimu připravenosti, svítí symbol připravenosti (viz „Symboly a tlačítkový provoz"). Při tom se jedná o normální stav, který váhu nepoškozuje. Měli byste váhu zapojit minimálně 30 minut před použitím ke zdroji proudu, aby se temperovala.

2.4. Symboly na displeji a tlačítkový provoz

Při stisknutí jednoho tlačítka existují dva způsoby provozu. Každé stisknutí tlačítka provede jinou funkci.

- „Tlačítko stisknout a ihned uvolnit" normální použití tlačítek béhem měření.

- „Tlačítko stisknout a držet".

| Tlačítko | Tlačítko stisknout | Tlačítko stisknout a držet |
| --- | --- | --- |
| (ZAP:VYP) | Zapnutí a vypnutí displeje. Objeví se symbol připravenosti, když se váha vypne tímto tlačítkem. Údaje o vážení se objeví tehdy, když se váha tímto tlačítkem zapne. |
| (ROZSAH) | Změna minimální hodnoty údajů o vážení. V počítacím a procentním režimu k uložení vzorku | K zobrazení menu tabulky funkcí. Viz oddíl 9 „Tabulky funkcí". |
| (REŽIM) | Ke změně jednotek (vybráno z tabulky funkcí). Viz oddíl 4 „Hmotnostní jednotky". | K nastavení vnitřních funkcí. |
| (KALIBRACE) |  | K zobrazení jiných elementů menu kalibrace. |
| (TISK) | Údaje o vážení se ve váze uloží (nastavení z výrobního závodu) nebo se pošlou k rozhraní RS-232C. Toto tlačítko funguje podle tabulky funkcí. | K zobrazení menu uložení dat nebo menu GLP. Toto tlačítko funguje podle tabulky funkcí. Nastavení ze závodu se „nepoužívá". |
| (NULOVÁ POLOHA) | K vynulování displeje. Tímto tlačítkem se hodnota hmotnosti vrátí na nulu, když se vážící miska opět vyprázdní. Kromě toho se může tárovat (anulovat) hmotnost nádoby a/nebo vzorku. Toto tlačítko se musí použít před každým vážením, aby se zabránilo možné chybě při vážení. |

3. Hmotnostní jednotky

3.1. Jednotky

Váha GF série umožňuje používat následující jednotky

Jednotku můžete volit pomocí tlačítka MODE

Přepočítací tabulka

| Název (jednotka) | Označ. | Zobrazení | Převodní koeficient 1g = |
| --- | --- | --- | --- |
| Gram | g | g | 1g |
| Počítací režim | PC | PC | —— |
| Procentní režim | Pct | Pc t |  |
| Unce (anglosaská) | OZ | OZ | 28.3495231 25 g |
| Libra | Lb | Lb | 453.59237 g |
| Libra/unce | └ OZ | └ OZ | 1Lb=16 oz, 1 oz=28.349523125g |
| Trojská unce | OZ t | OZ t | 31. 1034768 g |
| Metrický karát | ct | c t | 0.2 g |
| Momme | mm | mm | 3.75 g |
| Pennyweight | dwt | dwt | 1.55517384 g |
| Grain (UK) | GN | GN | 0.06479891 g |
| Tael (HKgeneral.Singapore) | TL | TiL | 37.7994 g |
| Tael(HKjewelry) |  |  | 37.429 g |
| Tael (Taiwan) |  |  | 37.5 g |
| Tael (Čína) |  |  | 31. 25 g |
| Tola (India) | t | t | 11. 6638038 g |
| Messghai | MS | MS | 4.6875 g |
| Režim hustoty | DS | DS Je použito při zobrazení hustoty | ~ |

3.2. Výběr jednotky

Jednotka se může vybrat z tabulky funkcí. Pořadí zobrazení jednotek se tak může uspořádat tabulce funkcí tak, aby odpovídalo četnosti jejich použití.

- Stiskněte a držet tlačítko SAMPLE, až se zobrazí bASFnc z tabulky funkcí

- Několikrát stiskněte tlačítko SAMPLE, aby se zobrazilo Unit.

- Stiskněte tlačítko PRINT pro výběr jednotky.

- Jednotka se může vybrat pomocí následujících tlačítek,

Tlačítek SAMPLE 		K sekvenčnímu zobrazení jednotek,

Tlačítko RE-ZERO		K výběru jednotky. Vedle zvolené jednotky se objeví symbol

- Stiskněte tlačítko PRINT k uložení jednotek do paměti.Na displeji se zobrazí End a další foídka z tabulky funkcí.

- Stiskněte tlačítko CAL k opuštění tabulky funkcí. Váha pak opět přejde do režimu vážení.

- Pro výběr jednotky nebo režimu vážení použijte tlačítko MODE.

4. Režimy vážení

4.1. Vážení

- Je-li to nutné, položte na vážící misku nádobu.

- Stiskněte tlačítko RE-ZERO, aby se anulovala  hmotnost táry. Pak se ukáže na displeji nula.

- Položte vzorek na vážící misku nebo do nádoby.

- Počkejte, až se objeví symbol ustálení a přečtěte hodnotu.

- Odstraňte vzorek a nádobu z vážící misky.

5. Kalibrace

5.1. Režimy kalibrace

Série GF má následující režimy kalibrace:

- Kalibrace externím závažím

- Kalibrační test externím závažím

Názvosloví:

Externí závaží = volné závaží použité při kalibraci

Kalibrační hmotnost = hodnota závaží

Dosažená hmotnost = hmotnost externího závaží

Kalibrace je nutná v těchto případech:

- Při první instalaci váhy.

- Při přemístění váhy.

- Při změně vlivu vnějšího prostředí.

- Zabraňte otřesům, průvanu a změnám teploty v místnosti během kalibrace váhy.

- Data GLP můžete získat pomocí rozhraní RS-232C, nastavením „Výstup LP

- („inFo")"

- Test kalibrace se nastaví v režimu (info)

Pravidla, která je nutno vzít v úvahu při použití externího závaží

- Přesnost externího závaží může ovlivnit přesnost váhy.

| Produkt | Použitelné závaží | Nastavitelný rozsah |
| --- | --- | --- |
| GF-200 | 200g, l00g | -0,015g až +0,015g |
| GF-300 | 200g, 300g, |  |
| GF-1200 | l00g, 2000g | -0.15 g to +0.15 g |
| GF-2000 | 2000g,1000g |  |
| GF-3000 | 3000g, 2000g |  |
| GF-6000 | 6000g, 5000g, 4000g, 3000g, 200g | -1.5 g to +1.5 g |

5.2. Kalibrace externím závažím

Postup

- Připojte adaptér střídavého proudu a váhu zapnout minimálně 30 minut před použitím; při tom nesmí být nic na vážící misce.

- Stiskněte tlačítko CAL a držte tak dlouho, až váha ukáže GAL out; pak tlačítko uvolněte.

- Váha ukáže GALO.

•	Má-li se změnit hodnota kalibračního závaží uložená do
paměti,

Stiskněte SAMPLE a přejděte ke kroku 4.

•	Má-li se použít hodnota kalibračního závaží uložená do
paměti, přejděte ke kroku 5.

- Nastavte hodnotu kalibračního závaží následujícími tlačítky.

Tlačítko SAMPLE -  K nastavení hodnoty vybraného místa.
Tlačítko RE ZERO - K nastavení hodnoty kalibračního závaží.
Tlačítko PRINT -      K uložení nové hodnoty hmotnosti do paměti
Tlačítko CAL -	K anulování změny a návratu do CAL 0.

- Zajistěte, aby na vážící misce nic neleželo a stiskněte tlačítko PRINT. Váha určí nulový bod. Musí se zabránit tomu, aby váhu nemohly ovlivnit otřesy nebo průvan.

- Zobrazené kalibrační závaží položte na vážící misku a stiskněte tlačítko PRINT.

- Závaží sundejte z vážící misky, když váha ukáže End.

- Je-li „Výstup GLP (inFo)" „Tabulky funkcí" nastaven na „l" nebo „2", vydá rozhraní RS-232C „Zprávu o kalibračním testu".

- Váha přejde automaticky opět do režimu vážení.

- Položte kalibrační závaží na misku a zkontrolujte zda se hodnota neliší o +/- 2 dílky Jinak zopakujte kalibraci znovu.

5.3. Kalibrační test s externím závažím

Pomocí této funkce se zkontroluje přesnost váhy s externím závažím.Toto je možné pokud GLP výstup je v režimu l nebo 2.(Kalibrační test neprovádí kalibraci)

Postup

- Připojte adaptér střídavého proudu a váhu zapnout minimálně 30 minut před použitím; při tom nesmí být nic na vážící misce.

- Stiskněte tlačítko CAL a držte tak dlouho, až váha ukáže CC out; pak tlačítko uvolněte.

- Váha ukáže CC 0.

- Má-li se změnit hodnota nastaveného závaží, stiskněte
SAMPLE a přejděte ke kroku 4.

- Má-li se použít hodnota nastaveného závaží uložená do
paměti, přejděte ke kroku 5.

- Stiskněte tlačítko SAMPLE všechny segmenty se rozblikají.

Tlačítko RE-ZERO - K nastavení hodnoty vybraného místa.

Místa se cyklicky mění  0 mg → +15 mg → -15 mg → O mg

Tlačítko PRINT -      K uložení nové hodnoty hmotnosti do paměti

Tlačítko CAL -

K návratu ke kroku 3.

- Zajistěte, aby na vážící misce nic neleželo a stiskněte tlačítko PRINT.

- Váha určí nulový bod a zobrazí jej. Zabraňte tomu, aby váhu mohly ovlivnit otřesy nebo průvan.

- Zobrazené nastavené závaží položte na vážící misku a stiskněte tlačítko PRINT. Váha pak ukáže naměřenou hmotnost. Musí se zabránit tomu, aby váhu mohly ovlivnit otřesy nebo průvan.

- Závaží sundejte z vážící misky, když váha ukáže End.

- Je-li „Výstup GLP (inFo)" „Tabulky funkcí" nastaven na „l" nebo „2", vydá rozhraní RS-232C „Zprávu o kalibračním testu".

- Váha přejde po provedení kalibračního testu automaticky opět do režimu vážení.

# Text boxes

0,00