INFRAPYROMETR AMRST8LXD

# Teorie měření

Infrapyrometr je přístroj pro bezdotykové měření povrchových teplot. Pracuje na principu snímání infračerveného záření, které vyzařuje měřený objekt. Rozdělení elektromagnetického záření podle vlnové délky je znázorněno na následujícím obrázku. I8nfračervené záření je v něm zobrazeno červenou barvou.

Povrchová teplota měřeného tělesa může od teploty okolního prostředí mírně lišit, a to v důsledku přestupu tepla.

## Infračervené záření

Kdy se elektricky nabitá částice pohybuje (kmitá), vyvolává elektromagnetické pole a vzniká tak elektromagnetická vlna. Z tohoto důvodu každé těleso s teplotou větší než 0 K vyzařuje energii (sálání).

V roce 1900 Max Planck vysvětlil závislost mezi množstvím tělesem vyzařované energie na vlnové délce tohoto záření.

Integrací uvedených křivek získáme Stefan-Boltzmannův zákon vyjadřující množství vyzářené energie v závislosti na teplotě tělesa:

kde  je Stefan Boltzmannova konstanta pro vyzařování (=5,67.10-8 W.m-2.K-4).

Lze nelézt extrémy (globální maxima) křivek pro různé teploty. Pokud tyto spojíme, získáme Wienův posunovací zákon:

Ze Stefan-Boltzmannova zákona lze vyjádřit teplotu (v závislosti na vyzářené energie):

Tento vztah je použit při přepočtu snímané energie infračerveného záření, abychom ve výsledku dostali hledanou povrchovou teplotu tělesa.

Přístroje tohoto druhu snímají množství energie infračerveného záření, v jehož důsledku se mění hodnota zabudovaného elektrického odporu.

Princip infračerveného měření

# Postup měření

Nastavení přístroje:

  - Tlačítko Laser: Zapne nebo vypne laserový zaměřovač

Zapne nebo vypne podsvícení displeje

  - Tlačítko (°C/°F): Přepínání jednotek měřené teploty

  - Mode:

    - Max: Zapnutí (vypnutí) módu maximální hodnoty. Nejvyšší měřená hodnota je zobrazována po dobu stisknuté spouště.

    - Min: Zapnutí (vypnutí) módu minimální hodnoty. Nejnižší měřená hodnota je zobrazována po dobu stisknuté spouště.

    - Dif: Zapnutí (vypnutí) módu rozdílu teplot. Maximální rozdíl měřených hodnota je zobrazován po dobu stisknuté spouště.

    - Avg: Zapnutí (vypnutí) módu střední hodnoty. Průměr měřených hodnot je zobrazován po dobu stisknuté spouště.

    - Emiss.: Nastavení emisivity

Tab. 1  Tabulka emisivit materiálů

| Materiál | Emisivita |
| --- | --- |
| Led | 0,90 – 0,95 |
| Sádra | 0,80 – 0,95 |
| Beton | 0,95 |
| Sklo | 0,85 |
| Přírodní dřevo | 0,90 – 0,95 |
| Vápenec | 0,98 |
| Keramika | 0,95 |
| Papír | 0,95 |
| Písek | 0,90 – 0,95 |
| Sníh | 0,90 |
| Textil | 0,95 |
| Voda | 0,93 |
| Cihla | 0,95 |
| Olovo - zdrsněné | 0,40 |
| Měď - leštěná | 0,30 |
| Měď – zoxidovaná | 0,50 |
| Ocel | 0,70 – 0,90 |

Pozn.: Volbou a nastavením součinitele emisivity se zohlední charakter infračerveného záření závislý na vlastnostech měřeného materiálu. Tím se dosáhne spolehlivých výsledků měření různých materiálů.

Měření se provádí zaměřením na objekt a stisknutím spouště. Zaměřovací laser nemá přímou souvislost s měřením infračerveného záření.

# Výsledky měření

Výsledek měření je ovlivněn správností vstupních parametrů. Je vhodné jej srovnávat s výsledky měření získanými jinými metodami, například měření kontaktním teploměrem. Srovnáním povrchových teplot na stanoveném referenčním bodu lze zpětně upřesnit některé vstupní parametry (emisivitu apod.).