# MĚŘÍCÍ ÚSTŘEDNA ALMEMO 3290-8

## Teorie Almemo systém

Jedná se o univerzální měřící přístroj pro měření fyzikálních veličin s programovatelnými konektory.

Měření je založeno na kombinaci mikroprocesorem řízeného indikačního přístroje o vysoké rozlišovací schopnosti s inteligentními Almemo-konektory.

Tyto konektory  jsou vybaveny pamětí, do které jsou uloženy parametry snímače jako např. měřící rozsah, označení čidla apod. Prostřednictvím konektorů je možno k přístroji připojit různá čidla (i staršího provedení) – parametry čidla přečte přístroj z paměti konektoru a automaticky nastaví potřebné funkce. Funkce související se speciálními snímači, např. výpočet průtočného množství z měřené rychlosti proudění, jsou automaticky aktivovány v případě připojení odpovídajícího čidla.

Veškerá data jsou zobrazena na LCD displeji, výstup na počítač, tiskárnu se realizuje pomocí příslušného kabele.

## Postup měření

Před vlastním nastavením přístroje provedeme instalaci měřících čidel a sond. Pro měření tepelně technických parametrů používáme např. termočlánky NiCr nebo CuCr kombinované čidlo (vlhkost-teplota) kulový teploměr. Termočlánky používané pro měření povrchových teplot připevňujeme ke konstrukci obvykle lepící páskou. Pro připojení termočlánků k ústředně používáme prodlužovací kabely. Některé termočlánky jsou opatřeny přímo zástrčkou do ústředny.

Po připojení meřících čidel k ústředně, tj. jejich zapojení do zdířek na zadní straně přístroje přistoupíme k nastavení ústředny :

- do zásuvky připojte síťový adaptér

- zkontrolujte připojení měřících čidel na vstupy M0 až M8, vstup M8 je určen pouze pro anemometrická čidla

- zapněte přístroj stiskem vypínače EIN

- přepínač nastavíte do polohy MESSWERT – tlačítka CLR

(M) zvolte příslušný měřící kanál a můžete odečítat měřenou hodnotu na displeji

- nastavení ukládání hodnot do paměti

  - smažte paměť v poloze SPEICHER pomocí tlačítek EIN GABE ( a CLR

----- znamená smazáno

  - nastavte měřící cyklus

poloha MESSZYKLUS

zápis ve tvaru hh: mm: ss

změna hodnoty :

tlačítko ( … posun po číslicích

tlačítko (( … nastavení požadovaných číslic

  - poloha DRUCKZYKLUS

zapisování měření do paměti

nastavit cyklus zápisu měřených hodnot – obdoba bodu 5.2

tlačítko M	- alternativní zapisování

- na displeji nastavíme S

- nastavení data

v poloze datum, formát dd mm rr

tlačítko ( … posun po číslicích

tlačítko (( … nastavení požadovaných číslic

tlačítko FUNKTION - - přepínač mezi druhy dat

A - datum začátku měření

E – datum konce měření

DA – aktuální datum

- nastavení času

v poloze ZEIT, formát hh mm ss

obdobné nastavení jako v bodě 6.

druhy času

ZT – čas aktuální

A – čas začátku ukládání do paměti

E – čas konce měření

- aktivujte přístroj – tlačítko START

## Přenos dat do počítače

3.1	připojte ústřednu pomocí datakabelu k počítači

3.2	v počítači otevřete program ALMEMO.EXE

3.3	na ústředně nastavit rychlost přenosu dat

- poloha BAUDRATE

- optimum 4 800

3.4	přepnout ústřednu do polohy SPEICHER

3.5	v dialogovém oknu zvolit přípojku COM1 nebo COM2

3.6	v dialogovém oknu zvolit rychlost přenosu dat 4 800

3.7	vytvořit soubor, do kterého budou data stažena

3.8	v dialogovém oknu zvolit PŘIPOJ, data se začnou načítat

## Vyhodnocení měření

Obvykle se provádí v tabulkovém procesoru EXCEL formou tabulek a grafů.

## Reset ústředny

- Vypnout

- Zmáčknout CLR+FUNCTION a zapnout (současně)