THERMISTOR – KONTAKTNÍ TEPLOMĚR

PU 391/1

- Použití

Thermistor PU 391/1 – kontaktní teploměr pracuje ve spojení s Thermistor sondou PU 391/2 a slouží k rychlému měření teploty tuhých, kapalných a plynných látek různých průmyslových oborů.

- Technická data

| TŘÍDA PŘESNOSTI | 1,5 z délky stupnice |
| --- | --- |
| DÉLKA STUPNICE | cca 110 mm |
| ZDROJ MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE | monočlánek 1,5 V (z. B. Typ 5044) |
| ODBĚR ZE ZDROJE | cca 20 mA |
| OBLAST MĚŘENÍ | -20° C do +60°C + 40° C do + 120° C + 100° C do + 180° C |
| ČASOVÁ KONSTANTA | 10 sec - kapalinových lázní |
| VYMĚNITELNOST SONDY | Výměnou sondy nedojde k žádnému zhoršení přesnosti měření |
| VÝSTUP PRO ZAPISOVACÍ PŘÍSTROJ | 6 mV pro plnou výchylku ukazatele přístroje, vstupní odpor zapisovače většího než 1 MΩ (např. zapisovací stroj radium typ VAREG 2) |
| HMOTNOST | 1,2 kg |

- Popis přístroje

Termistorový teploměr je do značné míry Wheastonův můstek, kde mění koeficient odporu skleněných termistorových perliček se zápornou teplotou ve větvi můstku. Po úhlopříčce můstku  magnetoelektrický měřicí přístroj indikuje prostřednictvím metody výchylkových měření můstek -rozladění vlivem změny odporu termistoru v závislosti na teplotě.

Měřicí přístroj je uložený do jednoho upnutého sloupce. Jako napájecí zdroj slouží monočlánek s 1,5 V. Zaměnitelná sonda je laditelná podle odporů, které jsou stanoveny v držáku sondy.

Měřící přístroj PU 391/1 je zabudovaný v bakelitovém obalu. Na pravé straně přístroje je zástrčka pro připojení sondy. Stupnice v délce od cca 110 mm je cejchována ve °C, a to do tří oblastí s měřicím intervalem od 80° C.

Regulace přístroje je možná na levé i pravé straně přístroje, na zadní desce přístroje je umístěn výstup pro možný zápis dat prostřednictvím zapisovače. Mezi dolním krytem je v odděleném prostoru umístěna baterie (monočlánek).

- Obsluha přístroje

Zařízení neobsahuje kromě přepínačů žádné složky s mechanickým ovládáním, které by snižovaly dobu životnosti. Údržba tedy spočívá pouze ve výměně baterie. Doporučuje se používat baterie s dvojitým pláštěm, u kterých nehrozí nebezpečí vytečení elektrolytu.

- Postup měření

- Po odkrytí zadního krytu vložte monočlánek 1,5 V podle označené polarity na krytu.

- Překontrolujte mechanicky nastavení nuly. Zařízení položte do vodorovné polohy a pomocí korekce nuly nastavte počátek stupnice.

- Připojte do příslušného vstupu sondu PU 319/2.

- Přepínačem na pravé straně přístroje zvolte rozsah měření.

- Dlouhým tlačítkem umístěným na levé straně přístroje nastavte střelku do polohy „MAX“. Tím je nastaven výkyv.

- Přepojením do polohy 1 zobrazí přístroj měřenou teplotu.

- Špička sondy musí být kolmo k měřenému materiálu, aby byl v co nejlepším kontaktu s tímto materiálem. K dokonalému kontaktu může být u měření teploty pevné látky použito kapky oleje.

- Při dlouhodobém měření vyšších teplot musí být sonda chráněna ochranným štítem, aby nedošlo k její deformaci.

- Po ukončení měření se přepínač umístěný na zadní straně přístroje přepne do polohy „0“, čímž se odpojí baterie.

- Vybité baterie nenechávejte v přístroji. Agresivní výpary vznikající z těchto baterií mohou poškodit přístroj.

- Při eventuální výměně sondy nedochází ke zhoršení přesnosti přístroje.

V Brně, 27. 5. 2003						Vypracoval: Ing. Táňa Juráková