THERMISTOR – SONDA

PU 391/2

- Použití

Thermistor sonda PU 391/2 pracuje ve spojení s Thermistor – kontaktním teploměrem PU 391/1 a slouží k rychlému měření teploty tuhých, kapalných a plynných látek různých průmyslových oborů. Sonda neobsahuje žádné složky, které by svým opotřebením snižovali přesnost měření.

- Technická data

| ČASOVÁ KONSTANTA | 10 sec - kapalinová lázeň |
| --- | --- |
| ROZSAH PRACOVNÍ TEPLOTY | - 60° C do + 200°C |
| TEPLOTY-ROZPĚTÍ | - 20° C do + 60° C + 40° C do + 120° C +100° C do + 180° C |
| PŘESNOSTI MĚŘENÍ | výměnou sondy přístroje PU 391/2 není zhoršena přesnost měření |
| DIELEKTRICKÁ PEVNOST | 500 V |
| HMOTNOST | 65 g |

- Popis přístroje

Základním prvkem termistor-sondy je sklo-perlový termistor 13 NR 09 A s prodlouženými platinovými výstupy s teflonovou izolací, umístěnými do nerezové trubičky o průměru 2 mm v délce 85 mm se stříbrným uzávěrem o průměru 2,5 mm připevněným pomocí Lotmetalu Po Ag2.

Malé rozměry a malý tepelný odpor mezi měřeným předmětem a vlastním sklo-perlovým termistorem stanoví časovou konstantu pevného čidla. V držáku sondy je přednastaveno 9 laditelných odporů, které umožňují částečně průběh odporu linearizovat, a stejně tak snižovat výrobní odchylku při výměně sondy. Odpory jsou stanovené pro daný obor formou třípólu, který tvoří jednu větev Wheatstonova můstku. Spojení sondy s ručičkovým ukazatelem PU 391/1 je pomocí konektoru typu WIST (s 10 kolíky).

Držák sondy, ve kterém jsou nastavitelné různé odpory, je z plastických hmot a při dlouhodobém snímání vyšších teplot musí být chráněn ochranným štítem.

- Postup měření

- Zasunutím konektoru sondy do výstupu na měřícím přístroji PU 391/1 je uvedené zařízení připraveno k měření.

- Při měření je nutno dbát na co největší plochou styku mezi měřeným objektem (materiálem) a plochou stříbrné čepičky sondy. Pro zlepšení snímání teploty je možné použít vazelínu nebo olej.

V Brně, 27. 5. 2003						Vypracoval: Ing. Táňa Juráková