TERMICKÝ ANEMOMETR TA2-2

# Teorie měření

Termický anemometr je přístroj pro měření rychlosti proudu vzduchu. Čidlo pracuje na principu udržování stálé teploty vodiče, který je ochlazován proudem vzduchu. Energie potřebná na udržení stálé teploty je zajišťována elektrickým proudem, který prochází vodičem, čímž se vodič zahřívá.

# Postup měření

## Elektronické nastavení nulového bodu

Před každým měření je třeba provést elektronické nastavení nulové hodnoty (nulového bodu).

  - uzavřete průchozí otvor hlavy čidla (tím zamezíte nežádoucímu proudění v průběhu elektronického nulování)

  - posuňte přepínač do polohy velocity – tím je přístroj v činnosti a po několika sekundách musí ukázat nulu

  - jestliže po zklidnění pohybu ručičky k tomu nedojde, korigujte indikaci na nulu tím, že otočíte regulátorem, který je pod přepínačem

  - pokud není možné nastavit nulu elektronicky, je nutné použít mechanické nastavení

Mechanické nastavení nulového bodu

Není-li možné provést nastavení na nulu elektronicky, může to spočívat v mechanickém posunu nulového bodu indikačního přístroje

  - nastavte otočením seřizovacího šroubu, který je vedle přepínače, ručičku přístroje přibližně na nulu (při vypnutém přístroji)

  - přesné vynulování proveďte elektronicky

## Postup měření

Při měření ve vzduchových kanálech je zapotřebí otvoru průměru 14 mm.

  - po nastavení elektronické nuly stáhněte ochranné pouzdro senzoru směrem dolů

  - při použití sondy ve vzduchových kanálech, otočte před zasunutím sondy ukazatel, který je na teleskopu, ve směru proudění, tak že senzor bude volný pro náběžné proudění (dbejte na to, aby se v průběhu měření sonda nenatočila od směru proudění; malé odchylky cca 15° nemají na výsledek žádný negativní vliv)

  - sondu nastavte do požadovaného bodu měření

  - po několika sekundách je možné odečíst na stupnici naměřenou rychlost (m/s)

  - při větších teplotních rozdílech se doporučuje udržet sondu v proudění asi 30 sekund (teplotní kompenzace)

  - indikační přístroj vykazuje nejvyšší přesnost v poloze 45°

  - měření teploty může zůstat ochranné pouzdro senzoru v horní poloze, protože senzor teploty je umístěn v otvoru pod ochranným pouzdrem

  - po měření posuňte vždy ochranné pouzdro směrem nahoru

### Měření v potrubí

Při měření v potrubí větších rozměrů se musí plocha rozdělit rovnoměrně na zvolený počet měřících bodů. Jako ukazatel rovnoměrného rozdělení bodů přitom mohou posloužit jednotlivé segmenty teleskopické sondy. Jednotlivé naměřené hodnoty se mohou od sebe lišit v závislosti na rovnoměrnosti profilu. Střední rychlost udává aritmetický průměr všech stanovených naměřených hodnot. Zpravidla platí zásada, že čím je počet měřících bodů větší, tím je vypočtený průměr přesnější. Důležité je zachovat rovnoměrné rozdělení měřících bodů. Pohyb čidla přes průřez během měření se nedoporučuje s ohledem na působení vlastních kmitů.

Měření na větracích mřížích (výústkách)

Vyvarujte se, pokud možno, co nejvíce, zbytečnému zastínění vzduchového proudu. Zastínění způsobuje umělé zvyšování rychlosti na nechráněné ploše, což vede k chybám měření. Překonat tento problém pomáhá teleskopická sonda. Aby se měření mohlo provést přesněji, měli by se při nastavitelných výústkách, postavit lamely pro měření paralelně ve směru proudění. Proudění na lamelách v úhlu může být natolik turbulentní, že úplně znehodnotí naměřené výsledky. Anemometr TA-2 lze použít u sacích i u výdechových mříží. V případech, kdy mříže, tlumiče, stavící klapky apod. způsobují silnou turbulenci a naměřené hodnoty je přesto nutno v těchto ztížených podmínkách stanovit s optimální přesností, doporučuje se na mříž namontovat zkušební kanál (nátrubek) pravidelného průřezu. Zkušební kanál by měl mít větší plochu než je plocha mříže. Toto zařízení, utěsněné na stěnu lepící páskou  vede proudění na měrnou rovinu téměř bez turbulencí. V tomto případě, oprati přímému měření na mříži, kde se při výpočtu přihlíží pouze k volné výstupní ploše, použijete pro výpočet celou výstupní plochu zkušebního kanálu.

# Výsledky měření

Výsledek měření je vhodné srovnávat s výsledky měření získanými i jinými typy anemometrů.